湛江市第一中医医院设备购置功能需求

申购科室：病理科

| 项目名称 | 全自动病理染色机 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单价 （万元） | 12.8 | 数量 （件/套） | 1 | 预算总金额 （万元） |  | 12.8 |
| 主要功能需求： 1、站点数量：总站点数量≥26个，其中水洗站点数≥4个，加卸载站点合计数≥4个。 2、烤箱：具有烤箱，烤箱温度在室温至75℃可调，且有温度实时监测功能；烤缸数量不应超过2个，以避免烤缸对二甲苯及其他试剂的挥发影响。 3、用户交互：彩色液晶触摸屏≥10英寸，全中文系统触屏显示操作。 4、试剂缸容量：试剂缸容量480±20ml，试剂缸容量不应超过500ml；单个玻片架容量≥30片/架。 5、染色质控功能：包括质控设置总览、历史运行程序、试剂使用明细等，并可生成和导出质控报表；可用绿色、黄色和红色等3种不同颜色标识，进行试剂更换提醒。 - 6、远程监控功能：具有远程报警、监控功能。 - 7、质保期：3年。 |  |  |  |  |  |  |
| 配置清单： |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  |  | 数量 | 单位 |  |
| 1 | 主机（含电源线） |  |  | 1 | 台 |  |
| 2 | 水洗缸 |  |  | 4 | 个 |  |
| 3 | 试剂缸 |  |  | 24 | 个 |  |
| 4 | 玻片架 |  |  | 10 | 个 |  |
| 5 | 试剂缸盖 |  |  | 20 | 个 |  |
| 6 | 通风管组件（含管箍） |  |  | 1 | 套 |  |
| 7 | 进水管组件 |  |  | 1 | 套 |  |
| 8 | 四分防爆管 |  |  | 1 | 条 |  |
| 9 | 3通 |  |  | 1 | 条 |  |
| 10 | 弹簧钢丝管 |  |  | 1 | 条 |  |
| 11 | 触控笔 |  |  | 1 | 套 |  |