# 参数要求响应情况

| 序号 | 参数要求 |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度（满足/不满足） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术要求 |  |  |  |
| 1 | 电脑中频治疗仪 |  |  |  |
|  | 技术指标（需求科室填写） | 需求参数（需求科室填写） |  |  |
| 1.1 | 额定输入功率：180VA。 |  |  |  |
| 1.2 | 尺寸（允差±20mm）：长360mm，宽340mm，高205mm。 |  |  |  |
| 1.3 | 四路中频加透热输出、四路离子导入直流输出、两路干扰电输出。 |  |  |  |
| 1.4 | 中频频率为1kHz～10kHz，单一频率允差±10%。 |  |  |  |
| 1.5 | 低频调制频率为0～150Hz，单一频率允差±10%或±1Hz取大值。 |  |  |  |
| 1.6 | 中频载波波形：双向方波，脉宽50us～500us，允差±10%。调制波形有正弦波、方波、三角波、指数波、锯齿波、尖波、等幅波。 |  |  |  |
| 1.7 | 调制方式：连续、断续、间歇、变频、疏密和交替调制。 |  |  |  |
| 1.8 | 间歇调制：低频调制方波（载波）占空比为50%，允差±20%。 |  |  |  |
| 1.9 | 中频调幅度：0%、25%、50%、75%、100%，允差±5%。 |  |  |  |
| 1.10 | 干扰电性能： 工作频率：4kHz，允差±10%。 调制频率：0.125Hz，允差±10%。 差频频率范围：0～112Hz，允差±10%或±1Hz取较大值。 调幅度：0%、100%，允差±5%。 差频变化周期：5.5s、32s，允差±10%。动态节律参数8S，允差±10%。 |  |  |  |
| 1.11 | 具有100个固定处方，是理疗专家根据不同的疾病而编制成的，可供医生参考使用。 |  |  |  |
| 1.12 | 中频输出电流：在500Ω的负载下，每路输出电流不大于100mA。输出强度分0～99级可调。 |  |  |  |
| 1.13 | 输出电流稳定度：不同负载下的输出电流变化率应不大于10%。 |  |  |  |
| 二 | 功能要求 |  |  |  |
| 2.1 | （供应商如有补充请提供） |  |  |  |
| 三 | 配置要求 |  |  |  |
| 3.1 | 主机 | 壹台 |  |  |
| 3.2 | 硅胶电极板 | 柒对 |  |  |
| 3.3 | 自粘电极板 | 肆对 |  |  |
| 3.4 | 绒布套 | 壹套 |  |  |
| 3.5 | 电极线 | 捌条 |  |  |
| 3.6 | 绑带 | 壹套 |  |  |
| 3.7 | 电源线 | 壹条 |  |  |
| 3.8 | 熔断器 | 贰个 |  |  |
| 3.9 | 转换线 | 捌条 |  |  |
| 四 | 服务要求 |  |  |  |
| 4.1 | 交货期（15）天 |  |  |  |
| 4.2 | 整机保修期限≥（1）年 |  |  |  |
| 4.3 | 允许采购进口产品 | 否 |  |  |
| 4.4 | （供应商如有补充请提供） |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |
| 五 | 其他要求（若有） |  |  |  |
| 5.1 | （供应商如有补充请提供） |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |