## Sheet1
产品需求汇总
备注：1.申请购置医用耗材，必须可以在药品和医用耗材招采管理系统(广东省)采购，能提供药交ID； 2.不同耗材名称的产品，如耗材功能需求也能满足检查或治疗项目需求，厂家或者代理商也能参加调研咨价。
序号 | 配套设备名称 | 设备规格型号 | 耗材公告名称 | 规格 | 检查或治疗项目名称 | 耗材功 能用途需求 | 其他需求 | 备注
1 |  |  | 一次性使用可视组织穿刺扩张导管 | 可视V型 -Z0-2427070/ 可视V型 -Z30-5055130 | 一次性使用可视组织穿刺扩张导管适用于关节组织(不包括腰椎、血管、脑室)穿刺、牵开、扩张，建立工作通道。 一次性使用可视组织穿刺扩张导管是全球首创的“接触式成像术中可视技术”产品，该产品采用独特电子光学设计，使用时无需依托光源、摄像等外周设备即可独立成像，使手术中对组织的盲视穿刺、盲视牵开、盲视探查、盲视确认手术靶点及盲视建立手术通道转变为全过程可视下操作，从而最大限度的避免了在现行各类盲视操作过程中造成的出血及副损伤。可广泛应用于科室的各种探查、辅助观察等手术操作，可大幅提高相关手术成功率和安全性。 | 一、尺寸规格：1.外套管工作内径有2种，分别为2.4mm及5.0mm;外套管的有效工作通道长度有5种，分别为40mm、70mm、130mm、180mm、240mm; 2.内窥摄像头工作长度=外套管工作长度+60mm，外径分别为2mm及4.5mm; 3.连接线缆长度2.9m; | 1、在采购平台挂网 | 单独报价
二、产品参数 1)2427 规格: 1.摄像头放大倍率≥2.5倍;摄像头像素≥16万;镜头角度:①视场角≥120°②视向角:0°; 2.输入电压≤3.3V;连接方式:USB、专用插头、专用插头转接盒;3.穿刺导管可在关节穿刺轴向距离分别为40mm、70mm、130mm、180mm、240mm;4.穿刺导管具有两个水接口;无需外接光源及影像;产品无需消毒处理，为一次性无菌包装; 二)5055 规格: 1.摄像头放大倍率≥3倍;摄像头像素≥100万;镜头角度:①视场角≥140°②视向角:0°及30°; 2.输入电压≤2.8V;连接方式:USB、专用插头、专用插头转接盒;3.穿刺导管可在关节穿刺轴向距离分别为40mm、70mm、130mm、180mm、240mm;4.穿刺导管具有两个水接口;无需外接光源及影像;产品无需消毒处理，为一次性无菌包装;
三、配置清单: 1.外套管*1，可视导引器*1，钝形导引器*1，棱形导引器*1
序号 | 配套设备名称 | 设备规格型号 | 耗材公告名称 | 规格 | 检查或治疗项目名称 | 耗材功 能用途需求 | 其他需求 | 备注
2 |  |  | 电生理电极导管 | 901666/901611 | 该电极导管与多道电生理记录仪配合使用，记录心腔内电生理信号，用于对心律不齐进行评价。独有空间弯设计，更易放入冠状窦口，减少术者暴露在射线下的时间。适合股静脉插管，避免了锁骨下穿刺造成的水肿;规格齐全，价格低，可减少患者费用。 | 该产品由操控手把、导管、环电极和塑料头组成 | 1、在采购平台挂网 | 单独报价
烷灭菌提供，不同型号的导管电极数
电极间距不同。
该产品通过连接尾线与多道生理仪一起使用，
适用于心脏的电生理检查
序号 | 配套设备名称 | 设备规格型号 | 耗材公告名称 | 规格 | 检查或治疗项目名称 | 耗材功 能用途需求 | 其他需求 | 备注
3 |  |  | 一次性使用磁电定位压力监测脉冲电场消融导管 | 1552003SD08 | 需要开展电生理治疗 | ①全球首款“三维+压力+线型”PFA导管，7.5F管身、2m电极、3m间距，D-2放电。可在三维指导下进行手术。病人疼痛轻、肌颤反应小、耐受度高，模型不易移位。可以在局麻下进行手术，更加安全高效; | 1、在采购平台挂网 | 单独报价
②贴靠定量指示，提供头端四色指示，三维上显示打弯方向，可显示压力克数和方向矢量，降低X线曝光，同时确保导管操作及消融的安全性和有效性，使病人疼痛感低可局麻，提升手术全流程效率和安全性;
③脉冲专用电极设计使得消融损伤透壁可靠，同时提高了患者耐受，降低术中不良事件的发生概率，提高手术安全性和有效性:
④与传统射频热消融相比，不改变操作习惯的前提下，脉冲能量可以提升逐点消融效率;脉冲能量具有心肌高度选择性，在消融靶点的同时不会产生心房食道瘘及肺静脉狭窄等热消融相关并发症，提高手术安全性，保障患者健康;提升复杂房性心律失常治疗全流程效率。
5,综上所述，该产品在以上优势特点更加适合于临床应用，操作更简易更安全，提升手术效率及成功率的同时缩短了临床学习时间，减少了并发症风险。
序号 | 配套设备名称 | 设备规格型号 | 耗材公告名称 | 规格 | 检查或治疗项目名称 | 耗材功 能用途需求 | 其他需求 | 备注
4 |  |  | 血液透析浓缩液 | LEK-TXY-2 A液(10L/桶) LEK-TXY-1 B液(12L/桶) | 血液透析过程使用在透析机上与纯水配制成透析液供患者透析使用，AB液为不可收费耗材，目的是在保证透析质量的同时降低科室不可收费耗材成本支出。 | 1.A液由氯化钠、氯化钾、氯化镁、氯化钙、冰醋酸原料与纯化水制成 | 1、在采购平台挂网 | 单独报价
2.适用于急、慢性肾功能衰竭患者的血液透析治疗
序号 | 配套设备名称 | 设备规格型号 | 耗材公告名称 | 规格 | 检查或治疗项目名称 | 耗材功 能用途需求 | 其他需求 | 备注
5 |  |  | 聚乙烯醇栓塞微球 | Ds010103/Ds010305/Ds010307/Ds010709/DS010912/Ds020103/Ds020305/Ds02507/DS020709/DS020912 | TACE(经导管动脉化疗栓塞术)联合放疗能显著提高中晚期肝癌患者的1、2、3年生存率，提高了治疗效果:TACE朝着个性化综合治疗方向发展，根据患者的具体病情和功能，选择最合适的栓塞剂和化疗药物，以及合理的治疗剂量和频率，以提高治疗效果和患者生活质量。综合来说，技术应用前景广阔，有望为更多患者提供更有效、更安全的治疗选择。 | 1.聚乙烯醇可载药微球，弹性和强度优 | 1、在采购平台挂网 | 单独报价
2.载药快速
3.能够栓塞更小的血管，栓塞更彻底
4.载药后缓慢持久释放，药物不会出现突释，减轻病人痛苦
5.规格型号齐全，满足各种临床需求。
序号 | 配套设备名称 | 设备规格型号 | 耗材公告名称 | 规格 | 检查或治疗项目名称 | 耗材功 能用途需求 | 其他需求 | 备注
6 |  |  | 可吸收性外科缝线 | 3-0 2cm 不带针 20 段 20 包/盒 | 耗材对应项目名称:穴位埋线治疗 使用原因:埋线治疗需要有针灸学理论、现代物理学跟中药学相结合产物，利用针具跟药线在穴位当中能够产生生物物理的作用，跟生物化学改变，刺激的信息跟能量，搭配上中药，经过经络传入到身体当中有治疗疾病的作用，调和气血，疏通经络，平衡阴阳，同时也应用于医疗美容方面，比如说埋线减肥，或者是埋线除皱、埋线双眼皮、埋线隆鼻以及埋线提升等。 临床适用范围:可吸收性外科缝线供医疗机构做外科手术时对人体组织缝合、结扎用。 | 1、可吸收性外科缝线是以聚乙醇酸为原料经加工而成的紫色缝线。 | 1、在采购平台挂网 | 单独报价
2、人工合成可吸收编织缝合线，高品质针线连接工艺，降低异物刺激。
3、线体独特编织结构及涂层处理，张力柔感俱佳，打结顺滑方便。
4.术后无需拆线，低感染风险，缩短患者住院时间。
5.线体柔软，减轻患者的拆线痛苦和不适焦虑。
序号 | 配套设备名称 | 设备规格型号 | 耗材公告名称 | 规格 | 检查或治疗项目名称 | 耗材功 能用途需求 | 其他需求 | 备注
7 |  |  | 房间隔穿刺系统 | 84187100 84856213 | 鞘管采用弹性尼龙材料，在心脏内能保持良好弯型;鞘管内壁采用 PTFE 材料，摩擦系数小，导管通过阻力小;穿刺针采用金属手柄，规格齐全，价格优惠，报销比例高，可减少患者费用。 | 该产品由房间隔穿刺针和房间隔穿刺鞘组成 | 1、在采购平台挂网 | 单独报价
其中房间隔穿刺针由穿刺针和保护钢丝组成
房间隔穿刺鞘由导管鞘、扩张器和导丝组成。环氧乙烷灭菌，一次性使用
该产品适用于经股静脉入路、从右心房行房间隔穿刺至左心房并建立二者间的通路。
鞘管内壁采用 PTFE 材料，摩擦系数小，导管通过阻力小;穿刺针采用金属手柄
序号 | 配套设备名称 | 设备规格型号 | 耗材公告名称 | 规格 | 检查或治疗项目名称 | 耗材功 能用途需求 | 其他需求 | 备注
8 |  |  | 外周血管导丝 | PAGP18200S-03 | 科室要开展肝癌 TACE 手术，目前无相关手术配套耗材。外周血管导丝是必备耗材，用于引导微导管到达靶血管从而进行后续的微球栓塞手术，引进外周血管导丝的必要性包括: 1:约20%~40%肝癌复发与侧支血供相关，导丝能协助开通新供血分支 2:肝癌患者常合并肝硬化，肝动脉解剖变异多，导丝是克服路径障碍的核心 顺美医疗外周血管导丝亲水涂层设计，可降低血管内膜损伤风险，提高操作安全性。规格型号齐全，适用于各种复杂病变血管，降低手术风险，提升手术成功率。 | 一，产品需由304V不锈钢轴心组成，能够具有良好的操控性，出色的扭转控制和支撑力 | 1、在采购平台挂网 | 单独报价
二，产品需在远端聚合物护套中含有钨的聚氨酯，能够在X射线下具有良好的可视性
三，产品表面需带有聚四氟乙烯涂层，能够增加导丝表面的光滑度，润滑性，减少摩擦力，使导丝输送顺利
四，产品的头端需具有可塑性，具有良好的柔韧性，减少血管的损伤
五，产品的规格需要包括直径.014和.018，长度包括110cm、150cm、190c、200cm、300cm，头端克重包括3g和6g
序号 | 配套设备名称 | 设备规格型号 | 耗材公告名称 | 规格 | 检查或治疗项目名称 | 耗材功 能用途需求 | 其他需求 | 备注
9 |  |  | 外周血管微导管 | MCT150-26S | 科室要开展肝癌 TACE，目前无相关配套耗材，外周血管微导管是必备耗材，用于到达靶血管，确保栓塞剂顺利注入肿瘤区城. 在肝癌 TACE(经动脉化疗栓塞)手术中，微导管是关键技术工具，引进产品的必要原因包括: 肝癌血供复杂，超选择插管可避免误栓非靶血管，降低肝功能损害风险 . 约10%~30%肝癌存在肝外侧支供血，微导管是处理这类病例的关键工具不同栓塞材料需匹配血管直径，微导管能精准控制栓塞范围和深度。 | 一、产品的头端需满足长度为0.5mm，并且柔软性良好，第一个铂铱金属显影环距离头端0.5mm处，硬款三个显影环均间隔10mm | 1、在采购平台挂网 | 单独报价
二、导管管身为变径结构，直径从近端至远端逐渐缩小
三、产品的管身需要具备3层结构，保证推送力，扭转性和支撑力，内腔PT材料提供顺畅的输送性
四、内腔兼容0.014-0.018导丝，支持球囊、支架、栓塞剂等多类器械输送，满足栓塞、溶栓、成形术等综合治疗需求
五，产品需要具备多种规格，微导管长度需要具备:105CM，125CM,150CM导管外经远端
序号 | 配套设备名称 | 设备规格型号 | 耗材公告名称 | 规格 | 检查或治疗项目名称 | 耗材功 能用途需求 | 其他需求 | 备注
10 |  |  | 植入式神经刺激测试电极 | 3086 | 使用原因:新增。 临床适用范围:新技术开展:雅培拥有全球独家的BurstDR刺激，对患者疼痛的缓解更好且感受不到异常刺激感，植入式神经测试电极，配合体外脊神经测试系统使用，在体验治疗期用于成人躯干、四肢的慢性顽固性疼痛治疗效果的评估。 | 一、恒定电流刺激，保持电场稳定不变，维持治疗效果; | 1、在采购平台挂网 | 单独报价
二、爆发式电刺激为雅培专利刺激模式;
三、模拟人体生理自然产生的信号，丘脑接受爆发刺激对疼痛缓解更有效，优于传统刺激模式。
四、脊髓神经刺激电极最多可在人体使用 30天。
五，设置极小的电量可带来极强的疼痛抑制效果，无痛无感。
序号 | 配套设备名称 | 设备规格型号 | 耗材公告名称 | 规格 | 检查或治疗项目名称 | 耗材功 能用途需求 | 其他需求 | 备注
11 |  |  | 可调弯输送鞘 | 990856822 | 配合电生理手术，帮助术者更顺利到达各个难到位的解剖部位;稳定贴靠极大提高消融效率:微调自锁保证线性消融完整性，提高房额手术成功率;集采产品，减轻患者经济负担。 | 一、该产品由可调弯鞘、扩张器和导丝组成。 | 1、在采购平台挂网 | 单独报价
二、其中可调弯鞘由可弯段、主体段、手把、鞘座、侧支、止血阀和三通阀组成
三、产品经环氧乙炕灭菌，一次性使用，货架有效期三年。
四、适用于射频消融治疗快速心律失常时经股静脉入路建立血管内通路，将消融导管或标测导管导引至各个心腔，
五，间隔穿刺术导引导管进入左侧心房。
序号 | 配套设备名称 | 设备规格型号 | 耗材公告名称 | 规格 | 检查或治疗项目名称 | 耗材功 能用途需求 | 其他需求 | 备注
12 |  |  | 造影导管 | SRD5497/SRD6109 | 科室要开展肝癌 TACE，目前无相关配套耗材 | 一、该产品是一种不透X线的单腔导管由尼龙12、L2101F(管体) | 1、在采购平台挂网 | 单独报价
二、和尼龙Elastomer(中间头端、远端头端)等材料制成，
三、在近侧端有尾座和应变消除装置
四、环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。
五，于心血管系统中的将不透射线的介质送至被选择的部位。
序号 | 配套设备名称 | 设备规格型号 | 耗材公告名称 | 规格 | 检查或治疗项目名称 | 耗材功 能用途需求 | 其他需求 | 备注
13 |  |  | 一次性使用心脏脉冲电场消融导管 | 501105 | 需要开展电生理治疗 | 一、全球首款一证双型，带贴靠指示的三维单/双环PFA导管。贴靠指示具有优势，确保组织有效损伤，减少无效放电，减少溶血安全性好，提升手术安全性; | 1、在采购平台挂网 | 单独报价
二、所有电极均有基于局部阻抗贴靠指示;电极可成对放电，有三种消融模式可选;全电极放电、仅贴靠电极放电、可选电极放电，手术术中消融方案更加灵活;
三、该产品可以同时做到建模、标测、起搏以及消融，一环多用，覆盖了房颤导管消融治疗所需，在提供高效安全且有效的三维脉冲解决方案的同时，不会额外增加临床费用;
四、脉冲专用电极设计使得消融损伤透壁可靠，同时提高了患者耐受，避免术中不良事件的发生，提高手术安全性和有效性
五，与传统射频热消融相比，脉冲能量具有心肌高度选择性，在消融靶点的同时不会产生心房食道瘘及肺静脉狭窄等热消险
序号 | 配套设备名称 | 设备规格型号 | 耗材公告名称 | 规格 | 检查或治疗项目名称 | 耗材功 能用途需求 | 其他需求 | 备注
14 |  |  | 革兰阴性细菌药敏卡片VITEK 2 AST-N399 | 20 测试/盒 | 1新卡N399配合MI8联合使用，不再需要区分革兰阴性菌类型，可直接提供低/中/高阶用药选择，指导临床各阶段合理用药药物种类覆盖。 2满足临床多种耐药菌XDR诊疗亟需的抗菌药物药敏检测需求:提供包含头孢他啶/阿维巴坦、依拉环素等共30种抗微生物药物敏感性和耐药机制BSBL的检测。 3双卡中关键抗菌药物配方更新:阿米卡星、庆大素、亚胺培南、替加环素、头孢噻肟、环丙沙星、米诺环素、妥布霉素，药敏结果更加准确。 4新双卡(039+XNI8)抗菌药物种类全面覆盖全国耐药监测网2024版细菌耐药监测技术方案要求，满足国家监测流调上报需要。全自动检测技术，实验室无需额外再花费人工、时间、试剂物料成本完成监控流调工作。 5科室额外支出减少:实验室现有药敏试剂具备局限性，需要技术员额外花费人力物力补充KB纸片、ETEST试剂条、每年因补充试剂费用高达30万元。若启用新双卡，将给检验科每年至少节省30万元。 6科室经济收益增加:按本市医疗项目价格标准，启动该新技术，每年将额外给科室新增预计120万元。 7胀毒血症患者每延迟1小时正确抗菌药物启用，死亡率增加7.6%，关键抗菌药物药敏报告每提前一天发布临床，思者生存率增加，临床从大覆盖经验性用药快速转归为靶向精准用药，每位患者抗菌药物费用预计节省5000-10000元 | 一、本产品用于检测具有显著临床意义的需氧革兰阴性菌对抗菌药物的敏感性 | 1、在采购平台挂网 | 单独报价
二、本产品配合XNI8联合使用，不再需要区分革兰阴性菌类型，可直接提供低/中/高阶用药选择，指导临床各阶段合理用药药物种类覆盖
三、本产品配合XNI8联合使用抗菌药物物种全面覆盖全国耐药监测网2024版细菌耐药监测技术方案要求，满足国家监测流调上报需要
四、2~8℃保存，有效期18个月
五，本药敏试验适用于会引起感染而需要抗菌药物化学治疗的所有微生物。
序号 | 配套设备名称 | 设备规格型号 | 耗材公告名称 | 规格 | 检查或治疗项目名称 | 耗材功 能用途需求 | 其他需求 | 备注
15 |  |  | 革兰阴性细菌药敏卡片VITEK 2 AST-XN18 | 501105 | 1本卡配合N399联合使用，不再需要区分革兰阴性菌类型，可直接提供低/中/高阶用药选择，指导临床各阶段合理用药药物种类覆盖。 2满足临床多种耐药菌XDR诊疗亟需的抗菌药物药敏检测需求:提供包含头孢他啶/阿维巴坦、依拉环素等共30种抗微生物药物敏感性和耐药机制BSBL的检测。 3双卡中关键抗菌药物配方更新:阿米卡星、庆大素、亚胺培南、替加环素、头孢噻肟、环丙沙星、米诺环素、妥布霉素，药敏结果更加准确。 4新双卡(N399+XNI8)抗菌药物种类全面覆盖全国耐药监测网2024版细菌耐药监测技术方案要求，满足国家监测流调上报需要。全自动检测技术，实验室无需额外再花费人工、时间、试剂物料成本完成监控流调工作。 5科室额外支出减少:实验室现有药敏试剂具备局限性，需要技术员额外花费人力物力补充KB纸片、ETEST试剂条、每年因补充试剂费用高达30万元。若启用新双卡，将给检验科每年至少节省30万元。 6科室经济收益增加:按本市医疗项目价格标准，启动该新技术，每年将额外给科室新增预计120万元。 7胀毒血症患者每延迟1小时正确抗菌药物启用，死亡率增加7.6%，关键抗菌药物药敏报告每提前一天发布临床，思者生存率增加，临床从大覆盖经验性用药快速转归为靶向精准用药，每位患者抗菌药物费用预计节省5000-10000元 | 一、本产品用于检测具有显著临床意义的需氧革兰阴性菌对抗菌药物的敏感性 | 1、在采购平台挂网 | 单独报价
二、本产品配合N399联合使用，不再需要区分革兰阴性菌类型，可直接提供低/中/高阶用药选择，指导临床各阶段合理用药药物种类覆盖
三、本产品配合N399联合使用抗菌药物物种全面覆盖全国耐药监测网2024版细菌耐药监测技术方案要求，满足国家监测流调上报需要
四、2~8℃保存，有效期18个月
五，本药敏试验适用于会引起感染而需要抗菌药物化学治疗的所有微生物。
序号 | 配套设备名称 | 设备规格型号 | 耗材公告名称 | 规格 | 检查或治疗项目名称 | 耗材功 能用途需求 | 其他需求 | 备注
16 |  |  | 需氧和兼性厌氧微生物培养瓶 PF PLUS | 儿童型 100 瓶/箱 | 科室正在使用全自动细菌分枝杆菌培养监测系统的生产厂家，接生产厂家通知: 生物梅里埃推进本土化进程,已经将全球领先的感染检测技术微生物培养瓶生产基地落地中国,新一代本土化(中国)生产微生物培养瓶已全面上市，为应对高科技含量的进口微生物培养瓶面临因国际间贸易壁垒加大的国际运输不稳定性影响,生物梅里埃投巨资在苏州建立美国外的唯-一个生产基地,生产完全等效的培养瓶，产品规格和组成成分等其他信息均不变，中国生产的微生物培养瓶将逐步替换原进口微生物培养瓶，预计在2025年6月30日起不再供应相同性能的进口微生物培养瓶 | 一、本产品用于在BACT/ALERT*徽生物培养监测系统上对儿童血液中的需氧和兼性厌氣微生物(细茵和醇母菌)进行培养和定性检测。 | 1、在采购平台挂网 | 单独报价
二、本产品在BACT/ALERT@微生物监测系统配合使用。
三、15~25℃保存，有效期12个月。
四、本产品为通常在血液感染和其他无菌体液感染中常见的微生物提供了检测系统和有适宜的营养与培养环境的培养基、需氧和兼性氧徽生物培养瓶可用于检测少量血液中微生物。将已接种的培养瓶放入仪器，对其进行培养并持续监测需氣微生物培养瓶中是否存在微生物生长、
五，本产品用于检测取自疑似患菌血症或真菌血症的患者血液或其他正常无菌体液样本中是否存在微生物。
序号 | 配套设备名称 | 设备规格型号 | 耗材公告名称 | 规格 | 检查或治疗项目名称 | 耗材功 能用途需求 | 其他需求 | 备注
17 |  |  | 需氧微生物培养瓶BaCT/ALERT SA | 100瓶/箱 | 科室正在使用全自动细菌分枝杆菌培养监测系统的生产厂家，接生产厂家通知:生物梅里埃推进本土化进程,已经将全球领先的感染检测技术微生物培养瓶生产基地落地中国,新一代本土化(中国)生产微生物培养瓶已全面上市，为应对高科技含量的进口微生物培养瓶面临因国际间贸易壁垒加大的国际运输不稳定性影响,生物梅里埃投巨资在苏州建立美国外的唯-一个生产基地,生产完全等效的培养瓶，产品规格和组成成分等其他信息均不变，中国生产的微生物培养瓶将逐步替换原进口微生物培养瓶，预计在2025年6月30日起不再供应相同性能的进口微生物培养瓶，用于替换目前在用的进口瓶(原货号259789) | 一、本产品用于培养和定性检测来自血液和其他正常无菌体液中的需氧微生物(细菌和真菌） | 1、在采购平台挂网 | 单独报价
二、本产品在BACT/ALERTe微生物监测系统配合使用。
三、15~30℃保存，有效期12个月。
四、本产品为通常在血液感染和其他无菌体液感染中常见的微生物提供了检测系统和有适宜的营养与培养环境的培养基。将已接种的培养瓶放入仪器，对其进行培养并持续监测需氧微生物培养瓶中是否存在微生物生长。
五，本产品用于检测取自疑似患菌血症或真菌血症的患者血液或其他正常无菌体液样本中是否存在微生物。
序号 | 配套设备名称 | 设备规格型号 | 耗材公告名称 | 规格 | 检查或治疗项目名称 | 耗材功 能用途需求 | 其他需求 | 备注
18 |  |  | 厌氧和兼性厌氧微生物培养瓶 BaCT/ALERT SN | 100瓶/箱 | 科室正在使用全自动细菌分枝杆菌培养监测系统的生产厂家，接生产厂家通知:生物梅里埃推进本土化进程,已经将全球领先的感染检测技术微生物培养瓶生产基地落地中国,新一代本土化(中国)生产微生物培养瓶已全面上市，为应对高科技含量的进口微生物培养瓶面临因国际间贸易壁垒加大的国际运输不稳定性影响,生物梅里埃投巨资在苏州建立美国外的唯-一个生产基地,生产完全等效的培养瓶，产品规格和组成成分等其他信息均不变，中国生产的微生物培养瓶将逐步替换原进口微生物培养瓶，预计在2025年6月30日起不再供应相同性能的进口微生物培养瓶，用于替换目前在用的进口瓶(原货号259790) | 一、本产品用于培养和定性检测来自血液和其他正常无菌体液中的厌氧和兼性厌氧微生物(细菌） | 1、在采购平台挂网 | 单独报价
二、本产品在BACT/ALERTe微生物监测系统配合使用。
三、15~30℃保存，有效期12个月。
四、本产品为通常在血液感染和其他无菌体液感染中常见的微生物提供了检测系统和有适宜的营养与培养环境的培养基。将已接种的培养瓶放入仪器，对其进行培养并持续监测需氧微生物培养瓶中是否存在微生物生长。
五，本产品用于检测取自疑似患菌血症或真菌血症的患者血液或其他正常无菌体液样本中是否存在微生物。
序号 | 配套设备名称 | 设备规格型号 | 耗材公告名称 | 规格 | 检查或治疗项目名称 | 耗材功 能用途需求 | 其他需求 | 备注
19 |  |  | 链球菌药敏卡片VITEK 2 AST-STO3 | 20 测试/盒 | 1 链球菌药敏卡S703用于临床常见的肺类链球菌、化脓链球菌、B组链球菌等的药敏检测，可提供17种抗微生物药物和诱导型克林霉素耐药机制的检测，覆盖临床链球菌治疗低/中/高阶药物，为合理用药提供依据。 2 MIC值范围广、检测结果准确性高;肺类链球菌作为临床重要的致病菌，致死率高，应对耐药性进行常规监测和合理用药，青素作为治疗肺炎链球菌的承要首选药物，必须常规检测，药敏卡ST03提供青素0.06-8ug/ml的宽范围的MIC检测范围，充分满足脑膜炎和非脑膜炎感染的需求，且检测结果准确。 3 满足CARSS网监测必报药物种类:药敏卡ST03中包含;氨苄西林、青霉素、红霉素、头孢曲松、左氣氟沙星、莫西沙星、万古霉素等临床治疗常用且监测必报药物。 4 链球菌药敏卡ST03检测的抗菌药物种类陵盖全国耐药监测网2024版细菌耐药监测技术方案要求，满足国家监测流调上报需要。青素对于链球菌，特别是高致性的肺炎链球菌的准确结果指导临床选择有效且经济的药物，全自动检测技术，实验室无需额外再花费人工、时间、试剂物料成本完成监控流调工作，在DRG管理下做到高效控费 | 一、本产品用于测定来源于人体并经过分离培养的肺炎链球菌、乙型溶血性链球菌对抗生素药物的敏感 | 1、在采购平台挂网 | 单独报价
二、链球菌药敏卡ST03用于临床常见的肺炎链球菌、化脓链球菌、B组链球菌等的药敏检测，可提供17种抗微生物药物和诱导型克林霉素耐药机制的检测
三、、满足CARSS网监测必报药物种类:药敏卡ST03中包含;氨苄西林、青霉素、红霉素、头孢曲松、左氧氟沙星、莫西沙星、万古霉素等临床治疗常用且监测必报药物。
四、链球菌药敏卡ST03检测的抗菌药物种类覆盖全国耐药监测网2024版细菌耐药监测技术方案要求，满足国家监测流调上报需要。
五，28℃保存，有效期18个月。
序号 | 配套设备名称 | 设备规格型号 | 耗材公告名称 | 规格 | 检查或治疗项目名称 | 耗材功 能用途需求 | 其他需求 | 备注
20 |  |  | 革兰阳性细菌药敏卡片VITEK 2 AST-P639 | 20 测试/盒 | 中国定制卡，该药物是由中国感染专家、微生物专家等选定更符合中国国情，主要是用于葡萄球菌、无乳、肠球菌等菌药敏试验，替代 GP67。由于原 GP67 卡药物配方过旧，已经不适目前药物试验需求，厂家于25年9月停止供应 GP67。所以申请采购。 | 一、预期用途:革兰氏阳性细菌药敏卡片用于确定葡萄球菌属、肠球菌属和无乳链球菌对抗生素的敏感性 | 1、在采购平台挂网 | 单独报价
二、包装规格 20 测试/盒
三、储存条件:2~8℃，禁止冷冻，有效期18个月
四、适用仪器为 VITEK 2 系统。
五，孵育周期结束后，得到药敏卡 上每种抗菌剂的 MIC值(或测试结果)。
序号 | 配套设备名称 | 设备规格型号 | 耗材公告名称 | 规格 | 检查或治疗项目名称 | 耗材功 能用途需求 | 其他需求 | 备注
21 |  |  | 酵母样真菌药敏卡片 VITEK 2 AST-YS08 | 20 测试/盒 | 随着抗微生物药物的大量使用，微生物耐药性日益严重，给公共卫生领域和临床医学带来巨大挑战。为加速临床抗感染诊疗，合理选择抗微生物药物，遏制微生物耐药性，微生物实验室提供快速准确、全面的药敏检测结果作为临床合理用药的依据至关重要。为此，生物梅里埃公司全新推出了酵母样真菌药敏卡片VITEK 2 AST-YS08配套VITEK2系列全自动微生物鉴定及药敏分析仪使用真正实现操作便捷、报告快速、药物全面、结果准确，全面提升现有细菌药敏检测的质量和水平。 | 一、本产品用于测定具有显著临床意义的醇母样真菌对抗真菌药物的敏感性，结果准确、报告快速，满足临床对抗真菌感染治疗的用药需求 | 1、在采购平台挂网 | 单独报价
二、本产品在临床实验室与VITEK 2系列全自动微生物鉴定及药敏分析仪器配合。
三、2`8℃保存，有效期18个月
四、本产品一共包含6个抗真菌药物:两性霉素B、卡泊芬净米卡芬净、氣康唑、伏立康唑和氟胞嘧啶。除两性霉素B外，其他5个抗真菌药物已取得国家药监局批准
五，本药敏试验适用于会引起感染而需要抗菌药物化学治疗的所有散生物、
序号 | 配套设备名称 | 设备规格型号 | 耗材公告名称 | 规格 | 检查或治疗项目名称 | 耗材功 能用途需求 | 其他需求 | 备注
22 |  |  | 样本稀释液 | 500mlx20 瓶/箱 | 本产品用于对待测样本进行稀释，以便于使用体外诊断试剂或仪器对待测物进行检测。其本身并不直接参与检测。 | 一、本产品用于对待测样本进行稀释，以便于使用体外诊断试剂或仪器对待测物进行检测。 | 1、在采购平台挂网 | 单独报价
二、其本身并不直接参与检测。
三、2~25℃保存，有效期24个月。
四、调节样本浓度
五，消除干扰物质
序号 | 配套设备名称 | 设备规格型号 | 耗材公告名称 | 规格 | 检查或治疗项目名称 | 耗材功 能用途需求 | 其他需求 | 备注
23 |  |  | 肌红蛋白(Myo)测定试剂(荧光免疫层析法) | 2x50 人份/盒 | 旧院门诊检验科即将开业，为了方便病人在旧院检测肌红蛋白(Myo)，故申请采购肌红蛋白(Myo)试剂，使用飞测干式荧光免疫分析仪进行检测。 | 一、试剂两步法 | 1、在采购平台挂网 | 单独报价
二、测试范围:2~400 ng/mL
三、需样本量:血清/血浆/全血:75μL
四、15min 内出结果
五，阴性参考氛围 0~58 ng/mL
序号 | 配套设备名称 | 设备规格型号 | 耗材公告名称 | 规格 | 检查或治疗项目名称 | 耗材功 能用途需求 | 其他需求 | 备注
24 |  |  | N末端B型钠尿肽原(NTproBNP)测定试剂(荧光免疫层析法) | 4x25 人份/盒 | 旧院门诊检验科即将开业，为了方便病人在旧院检测N末端B型钠尿肽原(NT-proBNP)，故申请采购N末端B型钠尿肽原(NT-proBNP)试剂，使用飞测干式荧光免疫分析仪进行检测。 | 一、试剂两步法 | 1、在采购平台挂网 | 单独报价
二、测试范围:18~35000pg/mL
三、血清/血浆/全血需样本量:75μL
四、15min 内出结果
五，阴性参考氛围<75岁:0~300;≥75岁:0~450
序号 | 配套设备名称 | 设备规格型号 | 耗材公告名称 | 规格 | 检查或治疗项目名称 | 耗材功 能用途需求 | 其他需求 | 备注
25 |  |  | 降钙素原(PCT)测定试剂(荧光免疫层析法) | 4x25 人份/盒 | 旧院门诊检验科即将开业，为了方便病人在旧院检测降钙素原(PCT)，故申请采购降钙素原(PCT)试剂，使用飞测干式荧光免疫分析仪进行检测。 | 一、试剂两步法 | 1、在采购平台挂网 | 单独报价
二、测试范围:0.1~100 ng/mL
三、需样本量:血清/血浆:50μL全血:75μL"
四、15min 内出结果
五，阴性参考氛围 0~0.5 ng/mL
序号 | 配套设备名称 | 设备规格型号 | 耗材公告名称 | 规格 | 检查或治疗项目名称 | 耗材功 能用途需求 | 其他需求 | 备注
26 |  |  | N-端脑利钠肽前体检测试剂盒(干式免疫荧光法) | 2x24人份/盒 | 荧光定量检测 NT-proBNP 可在 10 分钟内完成，满足胸痛中心的要求，故申请购买 N-端脑利钠肽前体检测试剂盒(干式免疫荧光法)，以简化操作流程，提高检测效率。 | 一、NT-proBNP有助于早期发现心衰患者，心衰的诊断和危险分层，区分心衰和其他原因引起的呼吸困难，心衰治疗监测和预后评估，其他原因引起的心功能不全等: | 1、在采购平台挂网 | 单独报价
二、用于人体血清/血浆/全血样本检测，使用肝素、枸橼酸钠抗凝;检测时间:10min ，检测范围:100-35000pg/ml;
三、NT-proBNP的半衰期1到2小时，体外较稳定，血中浓度较高，能减少漏诊:
四、试剂盒常温储存，密封存放状态下有效期为18个月;
五，排除诊断心衰在不同年龄的标准: <50岁，NT-proBNP>450，心衰可能性高，300<NT-proBNP<450，心衰可能性低，需结合其他临床表现诊断，NT-proBNPㄑ300，排除； 50-75岁，NT-proBNP> 900，心衰可能性高，300≤NT-proBNP<900，心衰可能性低，需结合其他临床表现诊断,NT-proBNP<300,排除； >75岁,NT-proBNP>1800，心衰可能性高,300<NT-proBNP<1800，心衰可能性低，需结合其他临床表现诊断，NT-proBNPく300，排除
序号 | 配套设备名称 | 设备规格型号 | 耗材公告名称 | 规格 | 检查或治疗项目名称 | 耗材功 能用途需求 | 其他需求 | 备注
27 |  |  | 降钙素原检测试剂盒(干式免疫荧光法) | 2x24人份/盒 | 荧光法的降钙素原支持血清/血浆/全血/末梢血多种样本类型检测，更能满足ICU、急诊科、呼吸科、儿科、外科，手术室、肿瘤科的临床需求，且干式试剂无须冷藏，比化学发光液体试剂性价比更高，质量更稳定，重复性更好，故申请购买降钙素原检测试剂盒(干式免疫荧光法)，以实现有效降低耗占比同时提高科室经济效益。 | 一、是一种用于检测细菌严重感染或脓毒血症的重要标志物，有助于细菌感染早期的鉴别诊断以及治疗效果及预后观察，在一定程度上减少抗生素的使用: | 1、在采购平台挂网 | 单独报价
二、用于人体血清/血浆/全血/末梢血样本检测，其中血浆/全血使用肝素、枸橼酸钠抗凝，末梢血使用EDTA抗凝;
三、检测时间:15 min ;
四、检测范围:0.05-50.00ng/ml，线性范围广:
五，试剂盒常温储存，密封存放状态下有效期为18个月