- 湛江市第一中医医院需求调研报名资料

| 项目名称： | 湛江市第一中医医院GE SIGNA Pioneer 3.0T MRI维修保养服务采购项目 |
| --- | --- |
| 供应商名称： |  |
| 联系人 ： |  |
| 联系方式： |  |
| 邮箱： |  |

声 明

1.本次调研仅作为采购人编制采购需求的参考，参与本次调研并不代表取得订单。

2.本次调研的项目需求为本项目的初步需求，采购人可视调研情况进行调整。

3.本项目严禁各供应商进行恶意串通、恶意竞争或其它违规行为，一经查实，将上报采购人。

4.供应商需为本次调研提交的所有资料真实性负责。

5.供应商提供的所有调研材料，均需加盖公章。

目  录

一、报价表

二、营业执照及本项目可能涉及到的相关证件

三、项目需求响应表

四、维保服务方案及服务团队人员配备方案

五、近三年同类项目市场业绩

六、中小企业声明函

七、调研问卷

一、报价表

报价表

| 序号 | 服务内容 | 单位 | 数量 | 方案简称 | 单价报价 （元/年） | 总价报价 （元/三年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湛江市第一中医医院GE SIGNA Pioneer 3.0T MRI维修保养服务采购项目 | 项 | 1 | 全保 |  |  |
| 2 |  |  |  | 技术保 （若有） |  |  |

1、响应报价必须包含的费用有：人工费用、管理费用、合同包含的所有风险、责任等费用以及项目管理过程中的所有由供应商承担费用的总和以及国家规定的各项税费。

2、本次供应商的调研响应报价不代表最终投标价格。

供应商名称(加盖公章)：

日期：   年  月  日

- 营业执照及本项目可能涉及到的相关证件

| 序号 | 证件/证书名称 | 证书有效期 | 颁发机构 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 |  |  |
| 2 | .... |  |  |
| 3 | .... |  |  |
| 4 | .... |  |  |
| 5 | 可自行续增 |  |  |

- *后附以上证件复印件（要求加盖供应商单位公章）

- 项目需求响应表

- 项目需求书响应表

| MRI维保项目概述 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 本项目为湛江市第一中医医院3.0T MRI维修保养服务。服务商（维保单位）必须按国家、行业的标准的要求对项目内的设备进行系统的、全面的检测、维护及保养，以保证设备的高效、正常运作。 项目实施地点：设备安装所在地 设备品牌型号：GE SIGNA Pioneer 服务期限：36个月（3年） |  |  |
| 需求参数 | 供应商响应情况（请填写实际服务内容） *必填项 | 供应商满足情况 (填满足/不满足) |
| （一）全保 保修服务内容、范围 |  |  |
| - 1、整机全保，维保期内包含电子部分（含线圈）、磁体、磁体制冷系统（含冷头、氦压机、氦气管）和正常消耗性液氦，同时还包含预防性保养、预防性保养耗材、安全检查、安全升级、人工工时费、差旅费；不包含品牌外的第三方产品和后安装的产品。 |  |  |
| - 2、液氦保障比例不低于70%。 |  |  |
| - 3、预防性维护：制定预防性维护保养计划，每年4次保养，并提供相应的报告。预防性维护保养的内容包含但不仅限于设备清洁、性能测试及校准、影像质量检查、机械和电气安全检查等。 |  |  |
| - 4、开机率：维保期内保证95%开机率。按一年365日计算，每年停机不得超过18天，对于开机率低于95%的1个日历日，每超过1天则相应延长维保期3天，以此类推。 |  |  |
| - 5、服务技术保障：市内或省内至少有2人的专职维修工程师团队常驻。维保期内不限上门人工次数。 |  |  |
| - 6、服务响应时间：设备发生故障时，1小时内响应，提供包括但不限于电话、网络等技术支持，若无法解决，可派遣工程师于24小时内到达现场维修，承诺3天内修复故障（更换配件不超过2天）。 |  |  |
| - 7、备件供应保障：所更换的备件为原设备零配件同一生产厂家或同一型号规格的、全新的，100%保障可供应备件（提供书面承诺函并加盖公章）。 |  |  |
| - 8、设备性能保证：设备维保后，保证设备的技术参数符合原机数据，所提供的配件整体无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用，保证维保后设备的技术参数符合或优于原机数据，且满足国家医疗器械管理及注册证要求。 |  |  |
| - 9、软件支持保障：供应商能合法获得和使用有效期内全套原厂诊断软件，并保证能够解决所有需要原厂密钥才能解决的设备故障；免费提供设备的系统软件升级补丁和技术支持；保证维修过程不侵犯任何知识产权。 |  |  |
| - 10、检测支持：放射设备强制年检时，免费提前到场进行设备调整，按要求检测指标达国家对产品使用的标准，保证该设备能通过相关专业检测。 |  |  |
| （二）技术保 保修服务内容、范围 |  |  |
| 需求参数 | 供应商响应情况（请填写实际服务内容） *必填项 | 供应商满足情况 (填满足/不满足) |
| 1、维保期内包含电子部分（含线圈）、制冷系统和预防性保养、预防性保养耗材、安全检查、安全升级、人工工时费、差旅费；不包含品牌外的第三方产品和后安装的产品。 |  |  |
| - 2、可提供上门预防性保养次数≥2次。预防性维护保养的内容包含但不仅限于设备清洁、性能测试及校准、影像质量检查、机械和电气安全检查等。 |  |  |
| - 3、服务响应时间：设备发生故障时，1小时内响应，提供包括但不限于电话、网络等技术支持，若无法解决，可派遣工程师于24小时内到达现场维修，承诺3天内修复故障（更换配件不超过2天）。 |  |  |
| - 4、开机率：维保期内保证95%开机率。按一年365日计算，每年停机不得超过18天，对于开机率低于95%的1个日历日，每超过1天则相应延长维保期3天，以此类推。 |  |  |
| - 5、服务技术保障：市内或省内至少有2人的专职维修工程师团队常驻。维保期内不限上门人工次数。 |  |  |
| - 6、检测支持：放射设备强制年检时，免费提前到场进行设备调整，按要求检测指标达国家对产品使用的标准，保证该设备能通过相关专业检测。 |  |  |
| - 7、软件支持保障：供应商能合法获得和使用有效期内全套原厂诊断软件，并保证能够解决所有需要原厂密钥才能解决的设备故障；提供设备的系统软件升级补丁和技术支持；保证维修过程不侵犯任何知识产权。 |  |  |
| - *另请列举保证液氦安全水平（50%）的费用方案及其他本项目可能涉及到的费用方案。 |  |  |

- 维保服务方案及服务团队人员配备方案（需加盖公章及后附相关证书复印件）

- 维保服务方案应体现对需求的响应，包括但不限于服务能力、应急响应、服务需求承诺书和除响应服务内容外的其余增值服务等。须加盖公章。

- 服务团队人员配备方案

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 本项目 岗位职责 | 资质证书 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ··· |  |  |  |  |  |

五、近三年同类项目市场业绩

| 序号 | 项目名称 | 采购人名称 | 项目预算 | 中标价（万元） | 服务年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：后附相关业绩复印件，需加盖公章。附件请提供同类设备维保项目的中标通知书或合同关键页或中标公告截图（备注：优先提供粤西地区三甲医院内的同类项目业绩）。

# 六、中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（供应商主营业务所属行业） 行业；承接企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（供应商主营业务所属行业） 行业；承接企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2：投标人应当自行核实是否属于小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。

# 七、调研问卷

| 调研问卷表 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 湛江市第一中医医院3.0T MRI维修保养服务采购项目 |
| 供应商名称 |  |
| 项目联系人 |  |
| 联系方式 |  |
| 调 研 内 容 |  |
| - 本项目“用户需求”是否具有倾向性？如有，该如何修改加以避免？ 2、本项目所处行业的产业发展情况、市场供给情况（如无，填无即可） 3、本项目预算金额或最高限价合理设定值建议（应合理填写，以便于采购人决策） 预算金额（最高限价）建议值为人民币： （万元） 4、供应商认为需要提交的建议（可能涉及的服务要求、管理方案、品质管控等，以及其他相关情况。）（如无，填无即可） 填报日期： 项目联系人签字： 供应商名称（加盖公章）： |  |