## Sheet1
产品需求汇总
备注：1.申请购置医用耗材，必须可以在药品和医用耗材招采管理系统(广东省)采购，能提供药交ID； 2.不同耗材名称的产品，如耗材功能需求也能满足检查或治疗项目需求，厂家或者代理商也能参加调研咨价。
序号 | 配套设备名称 | 设备规格型号 | 耗材公告名称 | 规格 | 检查或治疗项目名称 | 耗材功 能用途需求 | 其他需求 | 备注
1 |  |  | 血液透析用中心静脉导管 | 双腔 14.5Fr2x19cm 透析复合装 | 维持透行患者，建立长期血管通路治疗使用，属于开展新技术，目前存在预期使用半永久导管置管患者。 | 1.良好的生物相容性。 | 1、在采购平台挂网 | 单独报价
2.抗血栓与低摩擦。
3.抗扭结与耐用，材质柔软，耐用性强。
4.预防培塞，对称尖端设计，有效防止尖端血栓形成。
5.固定方便，减少感染发生。
序号 | 配套设备名称 | 设备规格型号 | 耗材公告名称 | 规格 | 检查或治疗项目名称 | 耗材功 能用途需求 | 其他需求 | 备注
2 |  |  | 一次性呼吸管路(RT系列成人管路） | RT380 | 临床适用范围:各种原因导致呼吸窘迫，呼吸衰竭，需呼吸支持治疗患者。 | 1.吸气管和呼气管内置螺旋加热线。 | 1、在采购平台挂网 | 单独报价
2.Y口处内置有MDI给药开口。
3.吸气管路需带有微孔结构，减少冷凝水。
4.呼气管路需具有透水不透气性能，减少冷凝水的生成。
5.管路包装内带有细菌病毒过滤器，防止交叉感染。
6.使用时间：14天
7.所有加热丝针脚维纯铜镀金工艺。
序号 | 配套设备名称 | 设备规格型号 | 耗材公告名称 | 规格 | 检查或治疗项目名称 | 耗材功 能用途需求 | 其他需求 | 备注
3 |  | 1 | 心肌肌钙蛋白I（cTnI）测定试剂（荧光免疫层析法） | 100人份/盒 | 心肌肌钙蛋白（cTn）是判断心肌损伤的“金标准”，其准确性和灵敏度至关重要，能助力临床安心决策排除或纳入患者风险。 | 1.荧光免疫层析法 | 1、在采购平台挂网 | 单独报价
2.线性：0.03-50ng/ml
3.参考值：0-0.3ng/ml
4.可测全血、血浆、血清
5.全血需血量：≤75uI
序号 | 配套设备名称 | 设备规格型号 | 耗材公告名称 | 规格 | 检查或治疗项目名称 | 耗材功 能用途需求 | 其他需求 | 备注
4 |  | 2 | 外周血管刻痕球囊扩张导管 | 21-35L74、21-35L64、21-35L54、21-35L44 | 科室维持透析患者，建立长期血管通路治疗使用，属于开展新技术，目前存在预期使用半永久导管置管患者 | 1.刻痕球囊所用的导丝是属于不锈钢导丝，在超声显影效果会特别的好，并且他对钙化的处理效果会很好通过性好 | 1、在采购平台挂网 | 单独报价
2.三根三角刻痕丝360°平均分布聚焦应力，PTA 后的无序撕裂、FFA后的有序撕裂
3.高压非顺应性球囊显影清晰 激光焊接头端，使穿越外径更小
4.特殊球囊材料需微晶网格，额定爆破压达 20ATM，精准安全扩张 特殊球囊材料及超滑亲水涂层设计，提升整体柔顺性和跟踪性，轻松穿越迂曲及
5.狭窄病变 18 系统6.0以下适配 5F 血管鞘，35 系统6.0以下适配 6F 血管鞘 18 系列直径6.0mm 球囊通过外径对比 35 系列直径 6.0mm 球囊通过外径对比 超声下，球囊清晰可见 DSA 下，显影环清晰
序号 | 配套设备名称 | 设备规格型号 | 耗材公告名称 | 规格 | 检查或治疗项目名称 | 耗材功 能用途需求 | 其他需求 | 备注
5 |  |  | 促甲状腺素受体抗体检测试剂盒 | 100测试/盒 | 1.Anti-TSIR 测定可用于Graves’病甲状腺机能亢进的诊断和治疗监测。Anti-TSHR测定指征包括：自身免疫性甲亢的诊断或排除，以及与功能自主性甲状腺多发结节的鉴别诊断；监测Graves 病患者治疗并预测复发情况，对治疗管理具有重要的指导作用；怀孕最后三个月期间建议进行 Anti-TSHR 测定，因为 Anti-TSHR是IgG-类抗体，可通过胎盘并引起新生儿甲状腺疾病。 | 1..用于体外定量检测人血清中的促甲状腺受体抗体含量。 | 1、在采购平台挂网 | 单独报价
2.项目测定有助于Graves’病的鉴别诊断。
3.2~8°C保行，有效期18个月；开封后3周；分析仪上3周。
4.生物素浓度高达 600ng/ml （2456mmol/L））时，测定结果不受影响；检测范围 0.8-40IU/ml。
5.重复性：CV 值不大于7.5%，中间精密度 CV值不大于9.1%。
序号 | 配套设备名称 | 设备规格型号 | 耗材公告名称 | 规格 | 检查或治疗项目名称 | 耗材功 能用途需求 | 其他需求 | 备注
6 |  |  | 促甲状腺素受体抗体定标液 | 4×2.0mL（冻干 品） | 1.用于促甲状腺受体抗体检测的定标。 | 1.用于促甲状腺受体抗体检测的定标。 | 1、在采购平台挂网 | 单独报价
2.2~8°C保存，有效期18个月。
3.复溶后-20°C（士5°C）3个月，分析仪（20~25°C）最多3小时。
4.应直立放置以免定标液吸附在瓶盖上。
5.定标液适用于所有试剂批次。
序号 | 配套设备名称 | 设备规格型号 | 耗材公告名称 | 规格 | 检查或治疗项目名称 | 耗材功 能用途需求 | 其他需求 | 备注
7 |  |  | 一次性使用电子膀胱肾盂内窥镜 导管 | PC515 | 1.核心适应症，满足临床刚需 适用于膀胱内病变（如膀胱肿瘤、结石、炎症、异物等）的诊断与鉴别诊断，可清晰观察病变形态、位置及范围。 适用于尿道狭窄、前列腺增生等尿道及下尿路疾病的检查，尤其适合因尿道解剖结构特殊（如弯曲、狭窄）导致传统硬鏡难以操作的患者适用于膀胱术后复查（如肿瘤术后随访、结石碎石后残留、支架拔除、检查等），减少患者复查时的痛苦与抵触。 适用于特人群检查，包括高龄、体弱、合并严重基础疾病（如心脏病、高血压）、脊柱畸形及不能耐受截石位的患者。 2.综合效益显著，助力科室发展 提高诊断精准度：软镜可弯曲且视野无盲区，结合高清成像，能发现微小病变（如直径＜5mm的肿瘤），降低漏诊率约20%（参考行业数减少并发症：避免传统硬镜对尿道黏膜的损伤，术后血尿、尿道狭窄等并发症发生率降低60%以上。 显著减轻痛苦：珠海普生软镜管径细5m、镜体柔软，检查时患者疼痛评分（VAS）可从传统硬镜的6-8分降至1-2分，患者接受度提升至降低感染风险：一次性使用杜绝交叉感染，尤其对免疫力低下患者（如糖尿病、长期服用激素者）更安全，减少术后感染相关医疗纠纷。 提升诊疗效率：无需消毒流程，检查量可从传统硬镜能有效例增，缩短患者等待时间，无需购买主机，能与院内珠海普生PV300主机兼容增强学科竞争力：填补我院在柔性内镜诊疗领域的短板，吸引更多疑难病例就诊，提升科室在区域内的专业影响力，间接增加门诊及住院人次 | 1.插入部前端双向弯曲角度≥210%。 | 1、在采购平台挂网 | 单独报价
2.插入管外径5mm。
3. 具有国际CE、FDA等认证。
4.连接配套的电子内窥镜图像处理器，在手术申具有存储手术图像及录像功能。
5.工作通道≥6.9Fr。
序号 | 配套设备名称 | 设备规格型号 | 耗材公告名称 | 规格 | 检查或治疗项目名称 | 耗材功 能用途需求 | 其他需求 | 备注
8 |  |  | 压力蒸汽灭菌化学测试包 | 30个/箱 | 该耗材适用于121°C-135°C预真空压力蒸汽灭菌效果批量监测 | 1.无需打开包裹，即可了解整个锅次包裹的灭菌情况。 | 1、在采购平台挂网 | 单独报价
2.产品配置记录本，可以用于批量放行记录。
3.使用范围：适用于 121°C 135°C预真空压力蒸汽灭菌效果批量监测。
4.符合 ISO 11140-1 2014、GB18282.4-2009、YY/T 1402-2016 的要求
5.测试包标签上的化学指示剂颜色的变化可显示该测试包是否使用过。