正本/副本

湛江市第一中医医院采购需求及询价会

（编号：      ）

需求调研报名资料

项目名称：

品    牌：

型    号：

报名单位名称（盖章）：

报名单位地址：

报名单位联系人：

联系方式：

邮    箱：

备注：

1、每个项目一份产品资料书，不接受装订不规范的文件。

2、产品资料书纸质版外包装使用此封面，封口处贴封条并加盖公章。

目 录

一、报名表	3

二、功能要求响应情况表	4

三、产品易损零配件、高值零配件及易消耗零配件情况	6

四、产品是否有专机专用耗材或无须耗材承诺函	7

五、产品安装场地要求条件	8

六、产品白皮书及产品彩页	9

七、资质审查	10

八  用户名单	11

九 售后承诺	12

十、 产品报价单	13

# 一、报名表

报名表

| 公告名称 | 湛江市第一中医医院 采购需求及询价调研公告 （编号： ） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公告项目名称 |  |  |  |
| 报名单位名称 （加盖公章） |  |  |  |
| 报名单位地址 |  |  |  |
| 报名时间 | 202 年 月 日 |  |  |
| 报名单位联系人 |  |  |  |
| 报名单位座机 |  |  |  |
| 联系人手机号码 |  |  |  |
| 报名单位电子邮箱 |  |  |  |
| 产品名称 | （注：一个产品一张报名表） |  |  |
| 产品型号 |  |  |  |
| 生产厂家 |  |  |  |
| 产品数量 |  |  |  |
| 医疗器械类别 | □一类 □二类 □三类 □未纳入管理类 | 国产/进口 | □国产 □进口 |
| 产品单价（含税） |  |  |  |
| 产品总价（含税） |  |  |  |
| 质保期（年） |  |  |  |

# 二、功能要求响应情况表

# 中高端彩超设备功能要求响应情况表

| 序号 | 设备名称：中高端彩超 |  |
| --- | --- | --- |
| 一 | 功能要求 | 报名公司响应 |
| 1 | 用于腹部、妇产科、心脏、小器官、外周血管、肌骨、神经等方面的超声检查诊断，以及复杂病例和疑难病例的会诊工作，同时，它还可见用于超声引导下介入性诊疗。 |  |
| 2 | - 具有全新的心脏超声诊断功能,可为临床提供更清晰的图像及更完善的定量分析，提供的定量分析工具，斑点追踪，室壁运动分析，组织谐波，弹性成像，剪切波成像，能量图，心肌应变，右室功能造影，自动IMT测量功能等软件可帮助超声医生获取疾病详细的信息:其动态显示心腔内结构、心脏搏动和血液流动等情况,使各种心脏疾病,如心脏功能性疾病、心脏瓣膜病、先天性心脏病、各种心肌病、心脏包膜疾病、心脏肿瘤以及胎儿心脏病的诊断更快速、更准确。 |  |
| 3 | 新型的矩阵探头,可以实现二维、三维、实时任意多平面、四维造影等多种超声显示模式;可支持腹部、妇产科、儿科、泌尿系统、盆底等多种临床应用，无需更换探头即可完成二维、彩色、三维、实时四维、造影等检查,在腹部及小器官检查与诊断中,带来图像革命性的飞跃,给患者的检查和诊断提供先进的技术支持。 |  |
| 4 | 彩色多普勒成像技术： 具备高分辨率彩色血流成像技术，可清晰显示低速血流信号。 |  |
| 5 | 彩色多普勒成像技术： 具备高分辨率彩色血流成像技术，可清晰显示低速血流信号。 |  |
| 6 | 探头频率范围： 浅表组织探头（4-18L）（支持造影，弹性成像，剪切波成像）、心脏探头（支持造影）、腔内四维探头（四维成像，支持输卵管造影）、腹部二维探头（2-8L）（支持造影弹性成像，剪切波成像，）。1.频率：超宽频带探头，最高频率≥22MHz, 从1 MHz 到22 MHz。2. 二维、彩色、多普勒均可独立变频；3. 类型：线阵、凸阵 、相控阵、电子矩阵。4. 可选单晶体探头≥10把，具有腹部单晶体、浅表单晶体、心脏单晶体、微凸单晶体、腔内单晶体、经食道单晶体、矩阵单晶体探头支持。5 .可配备专业腹部妇产科电子矩阵探头。6. 电子线阵探头有效阵元数≥1920。电子凸阵探头有效阵元数≥192。电子微凸腔内容积探头有效阵元数≥128。7. 经腹凸阵探头（1.0-5.0MHz） 超高频电子线阵探头（2.0-22.0MHZ）心脏探头（1.0-5.0MHz）。 8. 线阵探头扫描深度≥14cm，最大扫描宽度50mm。 9 成人心脏相控阵: 超声频率 1-5MHz成人腹部：超声频率1－5 MHz。浅表探头：成像频率4-18Hz9 B/D 兼用：电子线阵：B/PWD、电子凸阵：B/PWD; 电子矩阵：B/PWD 电子相控阵：B/PWD、 B/CWD。10. 穿刺导向：探头可配穿刺导向装置。 |  |
| 7 | 二维灰阶成像单元： 具备实时二维灰阶成像，动态范围≥230dB。1 扫描速率：相控阵,成像角度120°，20cm深度时，帧速率≥ 82帧/秒 凸阵,全视野，18cm深度时，帧速率≥ 38帧/秒 线阵,全视野，4cm深度时，帧速率≥ 74 帧/秒。2 增益调节：TGC增益补偿≥8 段，LGC侧向增益补偿≥4 段，B/M 可独立调节。3 数字式声束形成器：数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹，A/D≥12bit。4 高分辨率放大：放大时增加信息量，提高分辨率及帧率； 5 声束聚焦：发射及接收全程连续聚焦;.6 接收方式：独立接收和发射通道数, 多倍信号并行处理；7 接收超声信号系统动态范围≥320 dB。 |  |
| 8 | 频谱多普勒： 脉冲多普勒（PW）、连续多普勒（CW），可测量血流速度、阻力指数等参数。频谱多普勒： 1 显示模式：脉冲多普勒 (PWD)、 高脉冲重复频率 (HPRF)、连续波多普勒（CW）； 2 显示方式：B/D、B/C/D、D，3 最大测量速度：PW，1.6MHz，0°时，血流速度最大≥9m/s; CW，1.8MHz，0°时血流速度最大≥28m/s；4 最低测量速度：≤ 1mm/s (非噪音信号)；.5滤波器：高通滤波或低通滤波两种，分级选择；.6 取样宽度及位置范围：宽度 0.5mm至20mm多级可调；7 频谱零位移动: ≥6级；.8显示控制：反转显示(左/右,上/下),零移位, D扩展, B/D扩展,局放及移位；9 实时自动包络频谱并完成频谱测量计算 3 扫描速率：凸阵探头、最大角度，18cm深时，彩色显示帧频≥18帧/ S，3 彩色增强功能:彩色多普勒能量图(CDE/CPI);组织多普勒(TDI)，.4 具有双同步 / 三同步显示(B/D/CDV)，5 彩色显示速度：最低平均血流显示速度≤5mm/s（非噪声信号） 4 彩色显示角度: 10-120°选择，7 显示控制：零位移动分+15级、黑白与彩色比较、彩色对比，8 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～ +20°；9 组织多普勒帧频：全视野，18cm深，帧频≥110帧/秒 |  |
| 9 | 帧频：腹部探头在深度 10cm 时，帧频≥60 帧 / 秒。 |  |
| 10 | 图像存储成像功能、超声功率输出调节及记录装置： 可存储至少 5000 幅动态及静态图像，支持 DICOM 格式输出。3D/4D成像功能。超声功率输出调节：1 B/M、PWD、COLOR DOPPLER，.2 输出功率选择分级可调， 记录装置： 1.内置一体化超声工作站：数字化储存静态及动态图像，动态图像及静态图像以AVI、BMP或JPEG等PC通用格式直接储存..2 主机硬盘容量≥1T（1024GB）3 DVD-RW 或USB图像存储.4 USB接口≥5个，用于图像传输。 1）具备三维、四维实时成像功能，支持腹部、高频、腔内、矩阵探头检查成像 2）具备自由臂三维成像、支持常规凸阵、微凸阵、线阵探头 3）具有表面模式、骨骼模式、反转成像模式等。 |  |
| 11 | 扫描深度: 最大扫描深度≥25cm 线密度: 每厘米线密度≥200 线 聚焦方式: 具备电子多段聚焦、实时动态聚焦功能. TGC（时间增益补偿）:8 段以上 TGC 调节 图像放大功能: 具备实时放大功能，放大倍数≥4 倍 组织谐波成像: 具备组织谐波成像技术，可提高图像清晰度 |  |
| 12 | 角度校正、测量功能： 具备角度校正功能，角度范围 -60° - +60°具备距离、面积、体积、流速、心率等多种测量功能，测量精度误差≤±5% |  |
| 13 | 容积探头扫查角度自动偏转技术： 扫查过程中，无需转动探头，扫查角度可自动偏转，最大偏转角度±45°，可调档位≥5档，并同时支持多种显示模式（2D、Color、Pw、M-mode） 自动产科测量：通过人工智能解剖，单键选择产科常规的自动测量（双顶径、枕额径、头围、腹围和股骨长度） |  |
| 14 | 造影成像技： 1）造影剂二次谐波成像单元,包含低MI实时灌注成像和高MI造影成像，采用脉冲反相谐波技术、能量调制技术以及多脉冲序列谐波造影技术。 2）可与复合成像技术、核磁像素优化技术结合使。 3）具有实时双幅造影对比成像模式，并可进行双幅同步测量 4）具有相交互两个平面同屏同时相实时显示造影成像技术。 5)具有二维及三维造影技术。 6)具有矩阵容积造影成像技术。 7)造影技术支持凸阵，线阵，腔内探头，相控阵,矩阵探头，可满足临床对腹部、妇产、浅表、乳腺、血管、心室腔、腔内的前列腺、经阴道妇科以及矩陈四维成像的需求术. |  |
| 15 | 系统通用功能： 实时二同步 /三同步能力； 内置 DICOM 3.0 标准输 出接口； 内有一体化超声工作站， |  |
| 二 | 是否需要配套使用耗材 是□ 否 ☑ 是否专机专用耗材 是 □ 否 ☑ |  |
| 三 | 配置要求 |  |
| 3.1 | 高端彩色多普勒超声诊断仪 |  |
| 3.2 | 高端配置超声工作站（主机、键盘、鼠标、高清显卡、显示器、打印机等） |  |
| 3.3 | 心脏探头（支持造影）浅表组织探头（6-15L）（支持造影，弹性成像，剪切波成像）腔内探头（四维成像，支持造影）腹部二维探头（2-8L）（支持造影弹性成像，剪切波成像，） |  |
| 3.4 | 耦合剂加热器 |  |
| 3.5 | 保修五年以上、需开通仪器所有附带软件 |  |
| 3.6 | 智能升降彩超床、智能升降彩超椅子 |  |
| 3.7 | 短期培训至少2次 |  |
| 四 | 服务要求 |  |
| 4.1 | 交货期（90）天 |  |
| 4.2 | 整机原厂保修期限≥(5)年 |  |
| 4.3 | 是否在广东省进口目录清单内 是 □ 否 ☑ |  |
| 4.4 | 要求仪器出产日期为今年最新 |  |
| 五 | 其他要求（若有） |  |

| 六 | 设备技术参数表（请在此处将设备技术参数填写完整） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 对应参数（如果核心/重要参数请标识★/▲） | 参数对应功能描述 | 是否满足3家 |
| 6.1 |  |  |  |

- 参会单位需要提供详细准确的技术参数，对提供的资料的真实性负责，如有作假，一经发现，立即取消资格，二年内禁止参加我院所有项目的调研询价邀请。

# 三、产品易损零配件、高值零配件及易消耗零配件情况

| 零配件类型 | 序号 | 名称 | 规格/型号 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 易损零配件 | 1 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| 高值零配件 | 1 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| 易消耗零配件 | 1 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |

- 四、产品是否有专机专用耗材或无须耗材承诺函

- （如果有专机专用耗材，需要写明具体耗材）

# 五、产品安装场地要求条件

# 六、产品白皮书及产品彩页

七、资质审查

## （一）制造商

### 1、营业执照（三证合一的只需提供一种）

### 2、医疗器械生产许可证或生产备案凭证（非医疗器械产品不用提供）

### 3、医疗器械经营许可证或经营备案凭证（非医疗器械产品不用提供）

### 4、中小企业声明函（中小企业提供）

## （二）供应商

### 1、营业执照（三证合一的只需提供一种）

### 2、医疗器械经营许可证或经营备案凭证（非医疗器械产品不用提供）

### 3、中小企业声明函（中小企业提供）

### 4、制造商授权代理资料

### 5、法人证明及法人身份证复印件

### 6、法人授权函及被授权人身份证复印件

## （三）产品

### 1、报名型号的医疗器械注册证（非医疗器械产品需提供相关说明）

### 2、正版软件授权或计算机软件著作权证明等文件（设备自带信息系统的需提供）

## （四）本项目涉及的相关证件汇总

相关证件汇总表

| 序号 | 证书名称 | 证书有效期 | 颁发机构 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

八、用户名单

# 近三年广东省三甲医院客户名单或全国同级别医院用户名单

# 九、售后承诺

- 产品报价单

# 一、报价单

| 序号 | 产品名称 |  | 品牌 |  |  | 规格型号 |  |  | 产地 | 数量 |  | 单价(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报名总价金额：￥ 万元； 大写： 万元整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 产品租赁服务报价 |  | ￥ 万/年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 品牌 | 型号规格 |  |  | 产地 | 数量 |  |  | 单位 | 总价（元） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保年限 |  |  |  | 质保内容（如质保期内免费更换的备品备件、耗材等、运行维护、升级更新、人工费用等） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备使用年限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造商是否中小企业 |  |  |  |  | 微型企业 小型企业 中型企业 大型企业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造商联系人 |  |  |  |  | 联系人电话 |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商是否中小企业 |  |  |  |  | 微型企业 小型企业 中型企业 大型企业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商联系人 |  |  |  |  | 联系人电话 |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、本次报价为设备含税价格包括了货物从出厂到保修期内维修维护以及运输、税费等一切费用。

2、本次供应商的调研响应报价不代表最终投标价格。

供应商名称(加盖公章)：

日期：